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QJ49A直流单臂电桥具有灵敏度可调节的内附集成电路指零仪和电源，便于携带，测量1~1.111MΩ范围内的电阻极为方便,适宜在实验室及现场作较精密测量使用。二．主要规格1．总有效量：1~1.111MΩ2．.测量盘：10（1000Ω+100Ω+10Ω+1Ω+0.1Ω）~003．量程倍率：×1.001, ×0.01, ×0.1, ×1, ×10, ×100.4．温度及相对湿度使用范围:15℃~35℃, 25%~80%,其中保证准确度为20±0.5℃,从15℃至19.5℃和20.5℃至35℃允许的变差为允许基本误差的100%.5．内附集成电路指零仪电压常数：＜1.5μV/mm 输入阻抗：5KΩ漂    移：预热后10分钟小于等于1mm，4小时小于等于5mm。阻尼时间：小于4秒。6．外型尺寸：320mm×260mm×160mm7．重    量：＜5Kg三：仪器各部分的名称与性能图中名称如下：1．指零仪       2.量程倍率变换器   3.测量盘.4指零仪按钮    5. 电源按钮     6. 外接指零仪接线端钮7.微调测量盘    8. 指零仪调零旋钮9指零仪工作电源开关及灵敏度调节按钮10.测试电阻器接线端RX211.测试电阻器接线端钮Rx112.外接标准电阻器接线端钮RS13.检流计电源开关14.电桥电源开关                                         表1量程倍率有效量程基本误差的允许极限×10-31~11.1110Elim=±0.1/100(1+X)×10-210~111.110Elim=±0.1/100(10+X)×10-1100~1111.10Elim=±0.1/100(102+X)×11000~11111.0Elim=±0.1/100(103+X)×1010000~111110Elim=±0.1/100(104+X)×102100000~1111100Elim=±0.1/100(105+X)四.QJ49A直流单臂电桥 使用方法,(见图1)  2.使用准备步骤:(1) 打开仪器箱底的电池盒,按电池极性放入工作电池,(1.5V1号干电池五节,两节并联供1.5V,三节串联供4.5V 9V层叠电池一节).(2) 仪器水平放置打开仪器盖,将面板左上角的B1开关推向”开”的位置,指零仪接入9V工作电源,再旋转动项8(指零仪调零旋钮),使指零仪指针指零。3测量（1）一般测量：将被测电阻接到项11（测试电阻器接线端钮RX1）参照表1，将仪器项2（量程倍率变换器）旋转于适当的比值，将面板左上角的B开关推向“开”位，按下项4（指零仪按钮）和项5（1.5V和4.5V电源按钮）,并调节项3(测量盘)至指零仪平衡.被测电阻值=量程倍率×测量盘示值之和  (2)同名义值电阻的比较测量, a,将被测电阻接到项10(测试电阻接线端钮RX1)项2置于×1处,测量盘示值应与被测电阻相同。按下项4和5并调节项3和7（微调测量盘）使指零仪无偏转，则：被测电阻=测量盘示值之和+微调测量盘示值此测量法适宜作阻值范围在102~104Ω间电阻值的比较测量，若被测电阻值低于102Ω，或需要提高测量精度时，则：被测电阻=测量盘示值之和+微调测量盘示值+零位电阻**零位电阻值一般为0.015Ω. b.若采用外接标准电阻时,可将作为标准的同名义值电阻接到项12(外接标准电阻器接线钮RS)项3的位盘(×1000)旋至于示值∞处,项2置于×1处,按下项4和项5,并调节项7至指零仪无偏转.     则:被测电阻=标准电阻值+微调测量盘示值此测量法适宜作阻值范围在10~10Ω±0.1Ω间电阻值的比较,比较精度为±0.01Ω1.当电阻箱使用: 在仪器项12的两端线端钮处引出可作为 10×(1000Ω+100Ω+10Ω+1Ω+0.1Ω)可调电阻箱使用,五, 注意事项 2.若被测电阻值为完全未知时,应将项9由逆方向旋至进起始点附近(灵敏度低处),调节项3使电桥接近平衡,再逐渐增加灵敏度,并使电桥再次平衡,以避免指零仪剧烈偏转,若指零仪指针剧偏一边,不回零点时,可将项4放开,指针即可恢复至零点.3.在测量感抗负载的电阻(如电机,变压器等)时必须先按下项5,后按下项4,断开时应放开项4,以免感应电势使指针剧烈偏转而损坏. 4.当测量小于功率电阻或直径很细的导线电阻时,在灵敏度能满足测量要求时,应该采用较低电压的电源按钮”B15V”1.在测量时,被测量电阻的接线电阻要小于0.001欧姆,当测量小于100Ω的被测电阻值时,要扣除0.002欧姆接线电阻之和所引起的误差. 5.一般使用时,测量盘×1000不允许置于”0”位.(同名义值电阻的比较测量除外) 6,在需要提高测量灵敏度时,可在项6(外接指零仪接线端)”G外”处,外接高灵敏指零仪,此时应将左上角的B1开关B开关置于”关”位,断开内接指零仪接工作电源. 7.仪器测量完毕,应将左上角的B1开关, B开关置于”关”位.8..仪器测量完毕,应发现灵敏度显着下降,应调换仪器箱底两电池盒内的工作电源(1.5V1号电池五节,9V层叠电池一节),若仪器长期不用时,应将内附电池取出,避免电解液泄露腐蚀仪器.9.仪器初次使用或相隔较长时期再使用钱,应将各旋钮开关盘旋动数次.10. 仪器在运输时,应有防震,防潮包装,用户携带时,应注意不使仪器碰撞.

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!
